悬吊双板设备维保服务公开（三次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 产地/品牌 | 数量 | 型号规格 | 报价（元/年） | 最高限价/万 | 合计总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄影X射线机 （悬吊双板） |  | 北京万东 | 1台 | 1000FC |  | 14万/3年 |  | 超过最高限价按无效标处理。 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于12月4日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年十一月二十八日

附：一、供应商资格要求

1、在中华人民共和国境内注册取得营业执照，具有独立法人资格、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收的良好记录。       2、投标人不得与招标人和招标代理机构有任何的隶属关系或者其他利害关系。

3、投标人必须具有履行合同所必需的财务、技术或生产能力，提供正常的售后服务及备品和备件服务。

4、投标人所提供的备件及所使用的维修软件应符合相关法律规定，不得触犯海关法,知识产权法或专利法等的法律规定

5、投标人具有“ISO13485 医疗器械质量管理体系” 、具有“ISO9001 质量管理体系认证”证书（提供有效期内的证书扫描件和对应证书在全国认证认可信息公共服务平台（http//cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图并加盖投标人公章）

二、维保要求

1、设备在维保服务执行期间，如本项目设备制造商有新的系统升级补丁（指设备的安全性软件，非功能选件）中标方必须免费为医院升级。

2、供应商须保证采购人所保设备处于优良运行状态，针对维保中所约定产品提供设备的安全检查，运行状态检查以及维修服务（维修更换的不良品由成交人负责处理）并提供当年的系统状态报告及年度服务报告。

3、成交人接到用户电话报修首次响应时间≤2小时，工程师平均到达现场维修时间≤12小时 （从报修电话呼叫中心人员与采购人确立需现场派员起），在接医院报修通知后48小时内不能修复使用的，医院有权自行选择其他公司维修，全部维修费用及因此产生的损失由成交人承担。

4、成交人需要保证设备全年开机率达：≥95%，提供365天、7*24小时服务，具有24小时工程师热线。每停机一天，维保延长一 个月，不足一天按照一天计算（延长期内维修内容与采购需求一致，投标人投标时须考虑此项费用）（提供书面承诺函加盖投标公司公章）

5、备件:

5.1、供应商所提供配件必须是原厂原装、经原厂测试合格的产品，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同；

5.2、合同期内，若设备出现故障，须免费提供原机同型号备件。（提供书面承诺函加盖投标公司公章）

5.3、投标人在国内设有保证设备使用的完善备件库（投标文件中提供备件库详细地址）

5、4预防性保养：

合同期内维保设备由专业工程师提供定期的专业保养，DR保养≥2次/年，保证设备处于最佳运行状态。与采购人约定定期保养时间，按照原厂保养内容清单，结合设备状态，免费更换损耗部件，按照厂家标准将设备各项参数调校至正常状态。

6、每次上门服务的工程师需经原厂技术培训合格且经采购人同意后方可维修，公司专职服务工程师不少于3人。

7、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用本次招标范围内的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵权其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。若供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取知识产权的一切相关费用。如因此造成采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

- 报价说明   1、本项目报价包括合同范围内所有配件（除球管、探测器）、保养、工程师的人工费、差旅费、工具费及发票税金等完成本项目的全部费用，供应商中标后不得向采购人追加费用。（提供书面承诺函加盖投标公司公章）

（三）其他要求：

如在合同执行过程中,所保修设备报废或停止使用,则相关设备的保修服务应该终止，并按时间比例结算费用。一方违约，不执行、不遵守合同中的条款，且在另一方发出书面通知后的30天内仍旧未采取弥补措施，甲方有权解除合同，并要求违约方支付合同总金额30%的违约金。如中标方在设备维修过程中导致甲方设备损坏无法维修，甲方有权邀请设备厂家技术人员为该设备进行评估、定损，定损的价格由中标方承当全部费用。每年度质保结束后，由临床科室和设备科公同进行服务质量考核，考核不合格甲方有权终止合同。（中标公司提供以上条款承诺函并加盖公司公章）

（四）付款方式：本次招标服务期为3年，以年度为单位等比例结算费用，即完成第一年度维保服务后，招标人验收合格，中标人出具发票，招标人收到发票后10日内付清本次维保款。其余以此类推。