壁挂式等离子空气消毒机公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁挂式等离子空气消毒机 |  |  | 壹 | 1870.00元/台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于1月10日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年一月六日

附：一、招标参数要求：

(一)、主机

★1、消毒体积：≥100m3；

2、工作电源: 220V 50Hz、输入功率：≤85VA；

(二)、等离子体发生器

1、等离子体密度值分布：≥5×1017-7×1017 m-3；(提供该型号等离子体密度第三方检测报告)

★2、等离子体发生器使用寿命≥50000H（提供国家认可的第三方机构检测报告）

(三)、电机

1、循环风量：≥1000m3/h；(提供第三方检测报告)

2、噪声：≤52dB；(提供第三方检测报告)

3、采用低噪音、低能耗直流无刷电机；

(四)、消毒指标

设备持续工作90分钟，可使20m3密闭房间空气中人工喷染的白色葡萄球菌的杀灭率达99.90%，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%以上（提供省级疾控检测报告），其他消毒指标不低于医院用空气消毒机行业内规范要求。

(五)、功能指标

1、等离子体故障自动报警（在显示屏上直接显示），确保消毒效果的稳定可靠；

2、风机故障自动报警；

3、微电脑程控自动运行，程控定时自动消毒模式（≥6组消毒时段）。

4、显示屏可显示工作状态、时钟、时段和报警提醒，用户使用一目了然；

5、数字化智能等离子高压发生器具有短路保护，精密调节、工作状态指示等功能。

6、设备具备以下功能：时间设置、查看、手动定时消毒模式、寿命自动累计功能、风速高中低挡调节等功能。

该机器符合等离子体净化消毒，绿色环保，无需耗材更换，可在人机共存的环境中使用，对人与物品无损害，对环境无二次污染，该机适用于医院二、三类环境，如诊疗室、病房、普通手术室等；厂家半年维保一次。

★7、设备质保期不少于5年

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商。并须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，且均须加盖投标人公章方为有效。

2、投标文件必须标明所投设备的品牌与规格型号，提供厂家和设备相关证件。

3、投标文件中需提供所投设备彩页或图片。

4、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用。

5、中标方需免费提供安装调试服务，保证设备正常使用。