一次性使用麻醉吸附器套件公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 限价（元/套） | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用麻醉吸附器套件 |  | 各规格 | 按需采购 | 162.5 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于2月10日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年二月五日

附：一、招标参数要求：

1.适用范围:用于在全麻手术中输送气体，对麻醉废气进行吸附净化。

2.主要结构与组成：回路内使用麻醉气体吸附器、一次性使用麻醉呼吸管路、麻醉面罩、一次性使用湿热交换过滤器、一次性使用湿化罐、呼吸管路延长管、二氧化碳导管、麻醉储气囊、单管呼吸回路、粉尘过滤器。

3．性能要求:

（1）.降低麻醉气体浓度：手术完毕时，无需加大新鲜空气，快速降低回路内麻醉气体浓缩，加快患者苏醒。

*（2）.简单临床操作：麻醉吸附器具有麻醉、苏醒两种工作方式可视临床需求而随意切换。

（3）.高效过滤细菌、病毒：包含一次性使用湿热交换过滤器，细菌、病毒过滤率≥99.9999%，降低院感发生率。

*（4）.节约临床使用时间：可配备麻醉气体吸附器、一次性使用麻醉呼吸管路、麻醉面罩、一次性使用湿热交换过滤器、呼吸管路延长管、二氧化碳导管、麻醉储气囊等配件，可供临床打包使用，节约准备时间。

4.配置参数要求：

（1）.麻醉气体吸附器：接头符合YYT 1040.1-2015规定的圆锥接头。

*（2）.一次性使用麻醉呼吸管路：要求（成人/小孩）可伸缩型,伸展后可达到2m-3m。气流阻力：管路弯曲时，将呼吸管路悬放在金属柱上，在额定的流量下的压力应不超过伸直时测量值的115%。

（3）.麻醉面罩：要求从气囊充气口处向气囊内充入规定的充气量静止4h，漏气率应小于充气量的10%。

（4）.一次性使用湿热交换过滤器：气体泄漏按规定的方法检测时，泄露应≤2ml/min.

（5）.呼吸管路延长管：向管路施加45N的力，转换接头与呼吸管路不得脱离。

（6）.麻醉储气囊：容量不得少于0.5L/1L/2L/3L等型号.

（7）.单管呼吸回路:单管端口应平整、光滑、无毛刺、飞边及明显可见的成型缺陷。

*（8）.滤除率：在空气流为50ml/min下，测定空气中≥0.5μm的微粒的滤除率≥99.9999%。

（9）.二氧化碳导管：采用6:100标准鲁尔接头，可连接与市面常见的麻醉呼吸管路、麻醉机等之间，管体采用高分子材料，具有一定的支撑性，可辅助患者呼末二氧化碳、准确输出。

（10）.各配件装备完毕，其泄漏速率应不得超过5ml/min.

5、其他要求

（1）.提供安徽省内27位医保编码，在安庆地区医保能收费。

（2）、以上参数应提供相应的证明文件。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供样品。